## SL0NormCalData
Compliance Characteristic Adjustment to Normalized Scale at 1000 mL
Single Lung PneuView® 2.0 System
|  |  | Relative tolerance on pressure: | 3% | %
|  |  | Absolute tolerance on pressure: | 0.5 | cmH2O
| Compliance setting | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
| Ideal Pip | 100 | 50 | 33.3333 | 25 | 20 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5 | 11.1111 | 10
| Ideal Pip MAX | 103 | 51.5 | 34.3333 | 25.75 | 20.6 | 17.1667 | 14.7857 | 13 | 11.6111 | 10.5
| Actual Pip | 100 | 50 | 33.3333 | 25 | 20 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5 | 11.1111 | 10
| Ideal Pip MIN | 97 | 48.5 | 32.3333 | 24.25 | 19.4 | 16.1667 | 13.7857 | 12 | 10.6111 | 9.5
Adjustment factor | bar: 0.01 to cmH2O 0.1
Adult Lung: Adjusted intrapulmonary pressure developed for each Injection Volume / Compliance Setting pair
| Injected | 0.01: Compliance Setting
| Volume | 0.01: (L/cmH2O)
| (mL) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | Pip | Pressure curve fit
| 100 | 10 | 5 | 3.3333 | 2.5 | 2 | 1.6667 | 1.4286 | 1.25 | 1.1111 | 1 |  | 100 | 10 | CC[0] | 5.0718e-26
| 200 | 20 | 10 | 6.6667 | 5 | 4 | 3.3333 | 2.8571 | 2.5 | 2.2222 | 2 |  | 500 | 50 | CC[1] | -1.657e-22
| 300 | 30 | 15 | 10 | 7.5 | 6 | 5 | 4.2857 | 3.75 | 3.3333 | 3 |  | 1000 | 100 | CC[2] | 1.9313e-19
| 400 | 40 | 20 | 13.3333 | 10 | 8 | 6.6667 | 5.7143 | 5 | 4.4444 | 4 |  | 1500 | 150 | CC[3] | 0.1
| 500 | 50 | 25 | 16.6667 | 12.5 | 10 | 8.3333 | 7.1429 | 6.25 | 5.5556 | 5 |  | 2000 | 200 | R2 | 1
| 600 | 60 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8.5714 | 7.5 | 6.6667 | 6
| 700 | 70 | 35 | 23.3333 | 17.5 | 14 | 11.6667 | 10 | 8.75 | 7.7778 | 7 |  |  |  | Residuals Analysis
| 800 | 80 | 40 | 26.6667 | 20 | 16 | 13.3333 | 11.4286 | 10 | 8.8889 | 8 | Compliance Coefficients |  |  | MIITTLCalibration | MathCAD
| 900 | 90 | 45 | 30 | 22.5 | 18 | 15 | 12.8571 | 11.25 | 10 | 9
| 1000 | 100 | 50 | 33.3333 | 25 | 20 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5 | 11.1111 | 10 | CC[0] | -6.8487e-22 |  | 9.2118e-07 | 7.8415
| 1100 | 110 | 55 | 36.6667 | 27.5 | 22 | 18.3333 | 15.7143 | 13.75 | 12.2222 | 11 | CC[1] | 4.9766e-19 |  | -0.00038509 | 0.067206
| 1200 | 120 | 60 | 40 | 30 | 24 | 20 | 17.1429 | 15 | 13.3333 | 12 | CC[2] | -1.1324e-16 |  | 0.050354 | -0.00063061
| 1300 | 130 | 65 | 43.3333 | 32.5 | 26 | 21.6667 | 18.5714 | 16.25 | 14.4444 | 13 | CC[3] | 10 |  | 8.0029 | 1.9067e-06
| 1400 | 140 | 70 | 46.6667 | 35 | 28 | 23.3333 | 20 | 17.5 | 15.5556 | 14 | R2 | 1 | 12.05 | 103.0921 | 103.1854
| 1500 | 150 | 75 | 50 | 37.5 | 30 | 25 | 21.4286 | 18.75 | 16.6667 | 15
| 1600 | 160 | 80 | 53.3333 | 40 | 32 | 26.6667 | 22.8571 | 20 | 17.7778 | 16
| 1700 | 170 | 85 | 56.6667 | 42.5 | 34 | 28.3333 | 24.2857 | 21.25 | 18.8889 | 17 |  | V | Pip | Pressure curve fit
| 1800 | 180 | 90 | 60 | 45 | 36 | 30 | 25.7143 | 22.5 | 20 | 18 |  | 100 | 5 | CC[0] | 2.5359e-26
| 1900 | 190 | 95 | 63.3333 | 47.5 | 38 | 31.6667 | 27.1429 | 23.75 | 21.1111 | 19 |  | 500 | 25 | CC[1] | -8.2851e-23
| 2000 | 200 | 100 | 66.6667 | 50 | 40 | 33.3333 | 28.5714 | 25 | 22.2222 | 20 |  | 1000 | 50 | CC[2] | 9.6564e-20
[13 empty] | 1500 | 75 | CC[3] | 0.05
[13 empty] | 2000 | 100 | R2 | 1
Adult Lung: Normalized intrapulmonary pressure developed for each Injection Volume / Compliance Setting pair
| Injected | (L/cmH2O) 0.01: Compliance Setting | Compliance Coefficients
| Volume | (L/cmH2O) 0.01: (L/cmH2O)
| (mL) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | CC[0] | -8.7664e-20
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC[1] | 1.5925e-17
| 100 | 12.051 | 6.96 | 4.906 | 3.83 | 3.235 | 2.764 | 2.464 | 2.204 | 1.985 | 1.838 | CC[2] | -9.0591e-16
| 200 | 21.6515 | 11.9922 | 8.1745 | 6.2775 | 5.2507 | 4.4005 | 3.868 | 3.433 | 3.0875 | 2.864 | CC[3] | 20
| 300 | 31.4808 | 17.0324 | 11.443 | 8.725 | 7.2185 | 6.037 | 5.272 | 4.662 | 4.19 | 3.8226 | R2 | 1
| 400 | 41.5076 | 21.9898 | 14.7115 | 11.1725 | 9.18 | 7.6735 | 6.676 | 5.891 | 5.2925 | 4.7992
| 500 | 51.625 | 26.96 | 17.98 | 13.62 | 11.095 | 9.31 | 8.08 | 7.12 | 6.395 | 5.71
| 600 | 61.3013 | 31.6884 | 21.03 | 15.881 | 12.8929 | 10.794 | 9.349 | 8.222 | 7.379 | 6.613 |  | V | Pip | Pressure curve fit
| 700 | 70.8586 | 36.3831 | 24.08 | 18.142 | 14.6693 | 12.278 | 10.618 | 9.324 | 8.363 | 7.4557 |  | 100 | 3.3333 | CC[0] | 5.579e-26
| 800 | 80.2256 | 41.0367 | 27.13 | 20.403 | 16.4425 | 13.762 | 11.887 | 10.426 | 9.347 | 8.2896 |  | 500 | 16.6667 | CC[1] | -2.2596e-22
| 900 | 89.6482 | 45.9019 | 30.18 | 22.664 | 18.277 | 15.246 | 13.156 | 11.528 | 10.331 | 9.1774 |  | 1000 | 33.3333 | CC[2] | 2.8969e-19
| 1000 | 99.15 | 50.57 | 33.23 | 24.925 | 20.11 | 16.73 | 14.425 | 12.63 | 11.315 | 10.045 |  | 1500 | 50 | CC[3] | 0.033333
| 1100 | 110 | 55.304 | 36.31 | 27.2002 | 21.926 | 18.241 | 15.716 | 13.761 | 12.317 | 10.935 |  | 2000 | 66.6667 | R2 | 1
| 1200 | 120 | 60.038 | 39.39 | 29.4754 | 23.742 | 19.752 | 17.007 | 14.892 | 13.319 | 11.825
| 1300 | 130 | 64.772 | 42.6987 | 31.9953 | 25.5798 | 21.1895 | 18.1737 | 15.8432 | 14.0272 | 12.649
| 1400 | 140 | 69.1265 | 45.8205 | 34.3665 | 27.395 | 22.7419 | 19.536 | 16.9631 | 15.081 | 13.5762 | Compliance Coefficients
| 1500 | 150 | 73.745 | 48.9765 | 36.6531 | 29.3445 | 24.2944 | 20.7988 | 18.1653 | 16.0694 | 14.4536
| 1600 | 160 | 78.581 | 52.0846 | 39.021 | 31.237 | 25.9039 | 22.1545 | 19.3116 | 17.1494 | 15.4106 | CC[0] | 6.9343e-19
| 1700 | 170 | 83.2664 | 55.3463 | 41.5075 | 33.0286 | 27.4126 | 23.5764 | 20.4578 | 18.1967 | 16.3675 | CC[1] | -7.3903e-17
| 1800 | 180 | 87.9685 | 58.7445 | 43.96 | 35.0218 | 29.039 | 24.9321 | 21.7029 | 19.2113 | 17.3576 | CC[2] | 2.0383e-15
| 1900 | 190 | 92.7209 | 62.0232 | 46.3279 | 36.9647 | 30.6485 | 26.3043 | 22.9315 | 20.2913 | 18.3311 | CC[3] | 30
| 2000 | 200 | 97.6908 | 64.8755 | 48.7297 | 38.7563 | 32.2077 | 27.7262 | 25.0165 | 21.4368 | 19.3212 | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 2.5 | CC[0] | 1.2679e-26
[13 empty] | 500 | 12.5 | CC[1] | -4.1426e-23
[13 empty] | 1000 | 25 | CC[2] | 4.8282e-20
[13 empty] | 1500 | 37.5 | CC[3] | 0.025
[13 empty] | 2000 | 50 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | -1.7533e-19
[12 empty] | CC[1] | 3.185e-17
[12 empty] | CC[2] | -1.8118e-15
[12 empty] | CC[3] | 40
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 2 | CC[0] | 1.3525e-26
[13 empty] | 500 | 10 | CC[1] | -5.2724e-23
[13 empty] | 1000 | 20 | CC[2] | 6.7595e-20
[13 empty] | 1500 | 30 | CC[3] | 0.02
[13 empty] | 2000 | 40 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | 4.7085e-18
[12 empty] | CC[1] | -2.7993e-16
[12 empty] | CC[2] | 5.6619e-15
[12 empty] | CC[3] | 50
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 1.6667 | CC[0] | 2.7895e-26
[13 empty] | 500 | 8.3333 | CC[1] | -1.1298e-22
[13 empty] | 1000 | 16.6667 | CC[2] | 1.4485e-19
[13 empty] | 1500 | 25 | CC[3] | 0.016667
[13 empty] | 2000 | 33.3333 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | -1.3758e-17
[12 empty] | CC[1] | 9.1371e-16
[12 empty] | CC[2] | -2.0383e-14
[12 empty] | CC[3] | 60
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 1.4286 | CC[0] | 1.5215e-26
[13 empty] | 500 | 7.1429 | CC[1] | -5.649e-23
[13 empty] | 1000 | 14.2857 | CC[2] | 6.2767e-20
[13 empty] | 1500 | 21.4286 | CC[3] | 0.014286
[13 empty] | 2000 | 28.5714 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | 1.6444e-18
[12 empty] | CC[1] | 8.5349e-17
[12 empty] | CC[2] | -5.5487e-15
[12 empty] | CC[3] | 70
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 1.25 | CC[0] | 6.3397e-27
[13 empty] | 500 | 6.25 | CC[1] | -2.0713e-23
[13 empty] | 1000 | 12.5 | CC[2] | 2.4141e-20
[13 empty] | 1500 | 18.75 | CC[3] | 0.0125
[13 empty] | 2000 | 25 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | -2.3845e-17
[12 empty] | CC[1] | 1.274e-15
[12 empty] | CC[2] | -2.1742e-14
[12 empty] | CC[3] | 80
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 1.1111 | CC[0] | 7.819e-27
[13 empty] | 500 | 5.5556 | CC[1] | -2.8245e-23
[13 empty] | 1000 | 11.1111 | CC[2] | 2.8969e-20
[13 empty] | 1500 | 16.6667 | CC[3] | 0.011111
[13 empty] | 2000 | 22.2222 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | 1.1234e-17
[12 empty] | CC[1] | -3.6279e-16
[12 empty] | CC[2] | 4.5862e-15
[12 empty] | CC[3] | 90
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 1 | CC[0] | 6.7624e-27
[13 empty] | 500 | 5 | CC[1] | -2.6362e-23
[13 empty] | 1000 | 10 | CC[2] | 3.3797e-20
[13 empty] | 1500 | 15 | CC[3] | 0.01
[13 empty] | 2000 | 20 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | 7.5336e-17
[12 empty] | CC[1] | -2.2395e-15
[12 empty] | CC[2] | 2.2648e-14
[12 empty] | CC[3] | 100
[12 empty] | R2 | 1

## AIINormCalData
Compliance Characteristic Adjustment to Normalized Scale at 1000 mL
AI Infant Lung PneuView® 2.0 System
|  |  | Relative tolerance on pressure: | 3% | %
|  |  | Absolute tolerance on pressure: | 0.5 | cmH2O
| Compliance setting | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.01
| Ideal Pip | 100 | 50 | 33.3333 | 25 | 20 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5 | 11.1111 | 10
| Ideal Pip MAX | 103 | 51.5 | 34.3333 | 25.75 | 20.6 | 17.1667 | 14.7857 | 13 | 11.6111 | 10.5
| Actual Pip | 100 | 50 | 33.3333 | 25 | 20 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5 | 11.1111 | 10
| Ideal Pip MIN | 97 | 48.5 | 32.3333 | 24.25 | 19.4 | 16.1667 | 13.7857 | 12 | 10.6111 | 9.5
Adjustment factor | bar: 0.001 to cmH2O 0.01
Infant Lung: Adjusted intrapulmonary pressure developed for each Injection Volume / Compliance Setting pair
| Injected | 0.001: Compliance Setting
| Volume | 0.001: (L/cmH2O)
| (mL) | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.01
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | Pip | Pressure curve fit
| 10 | 10 | 5 | 3.3333 | 2.5 | 2 | 1.6667 | 1.4286 | 1.25 | 1.1111 | 1 |  | 10 | 10 | CC[0] | 1.1541e-08
| 20 | 19.9226 | 10 | 6.6667 | 5 | 4 | 3.3333 | 2.8571 | 2.5 | 2.2222 | 2 |  | 50 | 50 | CC[1] | -4.2219e-06
| 30 | 29.9497 | 15 | 10 | 7.5 | 6 | 5 | 4.2857 | 3.75 | 3.3333 | 3 |  | 100 | 100 | CC[2] | 0.00040829
| 40 | 39.9951 | 20 | 13.3333 | 10 | 8 | 6.6667 | 5.7143 | 5 | 4.4444 | 4 |  | 150 | 149.2019 | CC[3] | 0.98956
| 50 | 50 | 25 | 16.6667 | 12.5 | 10 | 8.3333 | 7.1429 | 6.25 | 5.5556 | 5 |  | 200 | 198.9358 | R2 | 1
| 60 | 60.0812 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8.5714 | 7.5 | 6.6667 | 6
| 70 | 70.0989 | 35 | 23.3333 | 17.5 | 14 | 11.6667 | 10 | 8.75 | 7.7778 | 7 |  |  |  | Residuals Analysis
| 80 | 80.0891 | 40 | 26.6667 | 20 | 16 | 13.3333 | 11.4286 | 10 | 8.8889 | 8 | Compliance Coefficients |  |  | MIITTLCalibration | MathCAD
| 90 | 90.0471 | 45 | 30 | 22.5 | 18 | 15 | 12.8571 | 11.25 | 10 | 9
| 100 | 100 | 50 | 33.3333 | 25 | 20 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5 | 11.1111 | 10 | CC[0] | -5.9716e-09 |  | 9.2118e-07 | 7.8415
| 110 | 109.4464 | 55 | 36.6667 | 27.5 | 22 | 18.3333 | 15.7143 | 13.75 | 12.2222 | 11 | CC[1] | 1.8344e-06 |  | -0.00038509 | 0.067206
| 120 | 119.2653 | 60 | 40 | 30 | 24 | 20 | 17.1429 | 15 | 13.3333 | 12 | CC[2] | -0.0001071 |  | 0.050354 | -0.00063061
| 130 | 129.3083 | 65 | 43.3333 | 32.5 | 26 | 21.6667 | 18.5714 | 16.25 | 14.4444 | 13 | CC[3] | 1.0005 |  | 8.0029 | 1.9067e-06
| 140 | 139.2551 | 70 | 46.6667 | 35 | 28 | 23.3333 | 20 | 17.5 | 15.5556 | 14 | R2 | 1 | 12.05 | 103.0921 | 103.1854
| 150 | 149.2019 | 75 | 50 | 37.5 | 30 | 25 | 21.4286 | 18.75 | 16.6667 | 15
| 160 | 159.1487 | 80 | 53.3333 | 40 | 32 | 26.6667 | 22.8571 | 20 | 17.7778 | 16
| 170 | 169.0955 | 85 | 56.6667 | 42.5 | 34 | 28.3333 | 24.2857 | 21.25 | 18.8889 | 17 |  | V | Pip | Pressure curve fit
| 180 | 179.0423 | 90 | 60 | 45 | 36 | 30 | 25.7143 | 22.5 | 20 | 18 |  | 10 | 5 | CC[0] | 3.3812e-23
| 190 | 188.9891 | 95 | 63.3333 | 47.5 | 38 | 31.6667 | 27.1429 | 23.75 | 21.1111 | 19 |  | 50 | 25 | CC[1] | -1.5064e-20
| 200 | 198.9358 | 100 | 66.6667 | 50 | 40 | 33.3333 | 28.5714 | 25 | 22.2222 | 20 |  | 100 | 50 | CC[2] | 1.9313e-18
[13 empty] | 150 | 75 | CC[3] | 0.5
[13 empty] | 200 | 100 | R2 | 1
Infant Lung: Normalized intrapulmonary pressure developed for each Injection Volume / Compliance Setting pair
| Injected | (L/cmH2O) 0.001: Compliance Setting | Compliance Coefficients
| Volume | (L/cmH2O) 0.001: (L/cmH2O)
| (mL) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | CC[0] | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC[1] | 0
| 100 | 11.7826 | 6.8942 | 5.0665 | 4.065 | 3.5126 | 3.1418 | 2.8008 | 2.6021 | 2.4055 | 2.3344 | CC[2] | 0
| 200 | 21.5507 | 11.8307 | 8.376 | 6.4871 | 5.4286 | 4.7043 | 4.1598 | 3.7714 | 3.4364 | 3.2119 | CC[3] | 2
| 300 | 31.2341 | 16.7001 | 11.566 | 8.8415 | 7.2941 | 6.2332 | 5.4524 | 4.9078 | 4.4346 | 4.106 | R2 | 1
| 400 | 41.3408 | 21.5194 | 14.7219 | 11.1958 | 9.1429 | 7.7453 | 6.712 | 5.9947 | 5.3837 | 4.9172
| 500 | 51.2443 | 26.2718 | 17.8437 | 13.5163 | 11.0084 | 9.207 | 8.0046 | 7.0817 | 6.3819 | 5.8113
| 600 | 61.1309 | 31.0408 | 20.9997 | 15.8028 | 12.8235 | 10.6855 | 9.2476 | 8.1522 | 7.2983 | 6.606 |  | V | Pip | Pressure curve fit
| 700 | 70.7635 | 35.7262 | 24.0362 | 18.0725 | 14.6555 | 12.1808 | 10.4906 | 9.2227 | 8.2802 | 7.4338 |  | 10 | 3.3333 | CC[0] | 4.7337e-22
| 800 | 81.0225 | 40.6627 | 27.1921 | 20.4438 | 16.437 | 13.6425 | 11.7335 | 10.2602 | 9.1965 | 8.3113 |  | 50 | 16.6667 | CC[1] | -1.9583e-19
| 900 | 90.8752 | 45.2644 | 30.2798 | 22.7134 | 18.2353 | 15.1714 | 13.0262 | 11.3966 | 10.1129 | 9.1391 |  | 100 | 33.3333 | CC[2] | 2.5107e-17
| 1000 | 100 | 50 | 33.3333 | 25 | 20 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5 | 11.1111 | 10 |  | 150 | 50 | CC[3] | 0.33333
| 1100 | 109.4464 | 54.836 | 36.421 | 27.3882 | 21.8151 | 18.1183 | 15.5817 | 13.587 | 12.0668 | 10.9106 |  | 200 | 66.6667 | R2 | 1
| 1200 | 119.2653 | 59.6386 | 39.5428 | 29.624 | 23.6807 | 19.6539 | 16.8777 | 14.7398 | 13.0715 | 11.7881
| 1300 | 129.3083 | 64.324 | 42.6987 | 31.9953 | 25.5798 | 21.1895 | 18.1737 | 15.8432 | 14.0272 | 12.649
| 1400 | 139.2551 | 69.1265 | 45.8205 | 34.3665 | 27.395 | 22.7419 | 19.536 | 16.9631 | 15.081 | 13.5762 | Compliance Coefficients
| 1500 | 149.2019 | 73.745 | 48.9765 | 36.6531 | 29.3445 | 24.2944 | 20.7988 | 18.1653 | 16.0694 | 14.4536
| 1600 | 159.1487 | 78.581 | 52.0846 | 39.021 | 31.237 | 25.9039 | 22.1545 | 19.3116 | 17.1494 | 15.4106 | CC[0] | 3.4672e-21
| 1700 | 169.0955 | 83.2664 | 55.3463 | 41.5075 | 33.0286 | 27.4126 | 23.5764 | 20.4578 | 18.1967 | 16.3675 | CC[1] | -8.398e-19
| 1800 | 179.0423 | 87.9685 | 58.7445 | 43.96 | 35.0218 | 29.039 | 24.9321 | 21.7029 | 19.2113 | 17.3576 | CC[2] | 6.3697e-17
| 1900 | 188.9891 | 92.7209 | 62.0232 | 46.3279 | 36.9647 | 30.6485 | 26.3043 | 22.9315 | 20.2913 | 18.3311 | CC[3] | 3
| 2000 | 198.9358 | 97.6908 | 64.8755 | 48.7297 | 38.7563 | 32.2077 | 27.7262 | 25.0165 | 21.4368 | 19.3212 | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 10 | 2.5 | CC[0] | 1.6906e-23
[13 empty] | 50 | 12.5 | CC[1] | -7.5319e-21
[13 empty] | 100 | 25 | CC[2] | 9.6564e-19
[13 empty] | 150 | 37.5 | CC[3] | 0.25
[13 empty] | 200 | 50 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | -2.4655e-19
[12 empty] | CC[1] | 2.1897e-17
[12 empty] | CC[2] | -6.2281e-16
[12 empty] | CC[3] | 4
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 10 | 2 | CC[0] | 2.4091e-22
[13 empty] | 50 | 10 | CC[1] | -1.0921e-19
[13 empty] | 100 | 20 | CC[2] | 1.545e-17
[13 empty] | 150 | 30 | CC[3] | 0.2
[13 empty] | 200 | 40 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | -4.6818e-19
[12 empty] | CC[1] | 4.2768e-17
[12 empty] | CC[2] | -1.2385e-15
[12 empty] | CC[3] | 5
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 10 | 1.6667 | CC[0] | 2.3668e-22
[13 empty] | 50 | 8.3333 | CC[1] | -9.7915e-20
[13 empty] | 100 | 16.6667 | CC[2] | 1.2553e-17
[13 empty] | 150 | 25 | CC[3] | 0.16667
[13 empty] | 200 | 33.3333 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | -1.3869e-18
[12 empty] | CC[1] | 1.1085e-16
[12 empty] | CC[2] | -2.8027e-15
[12 empty] | CC[3] | 6
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 10 | 1.4286 | CC[0] | 1.3525e-22
[13 empty] | 50 | 7.1429 | CC[1] | -5.649e-20
[13 empty] | 100 | 14.2857 | CC[2] | 6.7595e-18
[13 empty] | 150 | 21.4286 | CC[3] | 0.14286
[13 empty] | 200 | 28.5714 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | 0
[12 empty] | CC[1] | 0
[12 empty] | CC[2] | 0
[12 empty] | CC[3] | 0
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 10 | 1.25 | CC[0] | 8.453e-24
[13 empty] | 50 | 6.25 | CC[1] | -3.766e-21
[13 empty] | 100 | 12.5 | CC[2] | 4.8282e-19
[13 empty] | 150 | 18.75 | CC[3] | 0.125
[13 empty] | 200 | 25 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | -5.0845e-18
[12 empty] | CC[1] | 2.6276e-16
[12 empty] | CC[2] | -4.3031e-15
[12 empty] | CC[3] | 8
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 10 | 1.1111 | CC[0] | 6.3397e-23
[13 empty] | 50 | 5.5556 | CC[1] | -2.4479e-20
[13 empty] | 100 | 11.1111 | CC[2] | 2.8969e-18
[13 empty] | 150 | 16.6667 | CC[3] | 0.11111
[13 empty] | 200 | 22.2222 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | 0
[12 empty] | CC[1] | 0
[12 empty] | CC[2] | 0
[12 empty] | CC[3] | 0
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 10 | 1 | CC[0] | 1.2045e-22
[13 empty] | 50 | 5 | CC[1] | -5.4607e-20
[13 empty] | 100 | 10 | CC[2] | 7.7251e-18
[13 empty] | 150 | 15 | CC[3] | 0.1
[13 empty] | 200 | 20 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | -7.4908e-18
[12 empty] | CC[1] | 3.4214e-16
[12 empty] | CC[2] | -4.9542e-15
[12 empty] | CC[3] | 10
[12 empty] | R2 | 1

## AIANormCalData
Compliance Characteristic Adjustment to Normalized Scale at 1000 mL
AI Adult Lung PneuView® 2.0 System
|  |  | Relative tolerance on pressure: | 3% | %
|  |  | Absolute tolerance on pressure: | 0.5 | cmH2O
| Compliance setting | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
| Ideal Pip | 100 | 50 | 33.3333 | 25 | 20 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5 | 11.1111 | 10
| Ideal Pip MAX | 103 | 51.5 | 34.3333 | 25.75 | 20.6 | 17.1667 | 14.7857 | 13 | 11.6111 | 10.5
| Actual Pip | 100 | 50 | 33.3333 | 25 | 20 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5 | 11.1111 | 10
| Ideal Pip MIN | 97 | 48.5 | 32.3333 | 24.25 | 19.4 | 16.1667 | 13.7857 | 12 | 10.6111 | 9.5
Adjustment factor | bar: 0.01 to cmH2O 0.1
Adult Lung: Adjusted intrapulmonary pressure developed for each Injection Volume / Compliance Setting pair
| Injected | 0.01: Compliance Setting
| Volume | 0.01: (L/cmH2O)
| (mL) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | Pip | Pressure curve fit
| 100 | 10 | 5 | 3.3333 | 2.5 | 2 | 1.6667 | 1.4286 | 1.25 | 1.1111 | 1 |  | 100 | 10 | CC[0] | 5.0718e-26
| 200 | 20 | 10 | 6.6667 | 5 | 4 | 3.3333 | 2.8571 | 2.5 | 2.2222 | 2 |  | 500 | 50 | CC[1] | -1.657e-22
| 300 | 30 | 15 | 10 | 7.5 | 6 | 5 | 4.2857 | 3.75 | 3.3333 | 3 |  | 1000 | 100 | CC[2] | 1.9313e-19
| 400 | 40 | 20 | 13.3333 | 10 | 8 | 6.6667 | 5.7143 | 5 | 4.4444 | 4 |  | 1500 | 150 | CC[3] | 0.1
| 500 | 50 | 25 | 16.6667 | 12.5 | 10 | 8.3333 | 7.1429 | 6.25 | 5.5556 | 5 |  | 2000 | 200 | R2 | 1
| 600 | 60 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8.5714 | 7.5 | 6.6667 | 6
| 700 | 70 | 35 | 23.3333 | 17.5 | 14 | 11.6667 | 10 | 8.75 | 7.7778 | 7 |  |  |  | Residuals Analysis
| 800 | 80 | 40 | 26.6667 | 20 | 16 | 13.3333 | 11.4286 | 10 | 8.8889 | 8 | Compliance Coefficients |  |  | MIITTLCalibration | MathCAD
| 900 | 90 | 45 | 30 | 22.5 | 18 | 15 | 12.8571 | 11.25 | 10 | 9
| 1000 | 100 | 50 | 33.3333 | 25 | 20 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5 | 11.1111 | 10 | CC[0] | 3.2579e-08 |  | 9.2118e-07 | 7.8415
| 1100 | 109.536 | 55 | 36.6667 | 27.5 | 22 | 18.3333 | 15.7143 | 13.75 | 12.2222 | 11 | CC[1] | -1.4689e-05 |  | -0.00038509 | 0.067206
| 1200 | 119.652 | 60 | 40 | 30 | 24 | 20 | 17.1429 | 15 | 13.3333 | 12 | CC[2] | 0.0019575 |  | 0.050354 | -0.00063061
| 1300 | 129.768 | 65 | 43.3333 | 32.5 | 26 | 21.6667 | 18.5714 | 16.25 | 14.4444 | 13 | CC[3] | 9.9339 |  | 8.0029 | 1.9067e-06
| 1400 | 139.884 | 70 | 46.6667 | 35 | 28 | 23.3333 | 20 | 17.5 | 15.5556 | 14 | R2 | 1 | 12.05 | 103.0921 | 103.1854
| 1500 | 150 | 75 | 50 | 37.5 | 30 | 25 | 21.4286 | 18.75 | 16.6667 | 15
| 1600 | 160 | 80 | 53.3333 | 40 | 32 | 26.6667 | 22.8571 | 20 | 17.7778 | 16
| 1700 | 170 | 85 | 56.6667 | 42.5 | 34 | 28.3333 | 24.2857 | 21.25 | 18.8889 | 17 |  | V | Pip | Pressure curve fit
| 1800 | 180 | 90 | 60 | 45 | 36 | 30 | 25.7143 | 22.5 | 20 | 18 |  | 100 | 5 | CC[0] | 2.5359e-26
| 1900 | 190 | 95 | 63.3333 | 47.5 | 38 | 31.6667 | 27.1429 | 23.75 | 21.1111 | 19 |  | 500 | 25 | CC[1] | -8.2851e-23
| 2000 | 200 | 100 | 66.6667 | 50 | 40 | 33.3333 | 28.5714 | 25 | 22.2222 | 20 |  | 1000 | 50 | CC[2] | 9.6564e-20
[13 empty] | 1500 | 75 | CC[3] | 0.05
[13 empty] | 2000 | 100 | R2 | 1
Adult Lung: Normalized intrapulmonary pressure developed for each Injection Volume / Compliance Setting pair
| Injected | (L/cmH2O) 0.01: Compliance Setting | Compliance Coefficients
| Volume | (L/cmH2O) 0.01: (L/cmH2O)
| (mL) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | CC[0] | -8.7664e-20
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC[1] | 1.5925e-17
| 100 | 12.728 | 7.302 | 5.108 | 4.018 | 3.334 | 2.826 | 2.458 | 2.1272 | 1.982 | 1.7272 | CC[2] | -9.0591e-16
| 200 | 22.1448 | 12.2549 | 8.386 | 6.4885 | 5.3665 | 4.487 | 3.8835 | 3.3744 | 3.0915 | 2.7836 | CC[3] | 20
| 300 | 31.8164 | 17.2168 | 11.664 | 8.959 | 7.3436 | 6.148 | 5.309 | 4.6216 | 4.201 | 3.7595 | R2 | 1
| 400 | 41.7078 | 22.0862 | 14.942 | 11.4295 | 9.3136 | 7.809 | 6.7345 | 5.8688 | 5.3105 | 4.757
| 500 | 51.7 | 26.97 | 18.22 | 13.9 | 11.23 | 9.47 | 8.16 | 7.116 | 6.42 | 5.676
| 600 | 61.4368 | 31.6571 | 21.258 | 16.164 | 13.0362 | 10.976 | 9.442 | 8.2256 | 7.4062 | 6.5886 |  | V | Pip | Pressure curve fit
| 700 | 71.0397 | 36.3068 | 24.296 | 18.428 | 14.8182 | 12.482 | 10.724 | 9.3352 | 8.3924 | 7.4336 |  | 100 | 3.3333 | CC[0] | 5.579e-26
| 800 | 80.4284 | 40.911 | 27.334 | 20.692 | 16.5966 | 13.988 | 12.006 | 10.4448 | 9.3786 | 8.2686 |  | 500 | 16.6667 | CC[1] | -2.2596e-22
| 900 | 89.8796 | 45.7497 | 30.372 | 22.956 | 18.4442 | 15.494 | 13.288 | 11.5544 | 10.3648 | 9.1641 |  | 1000 | 33.3333 | CC[2] | 2.8969e-19
| 1000 | 99.42 | 50.37 | 33.41 | 25.22 | 20.29 | 17 | 14.57 | 12.664 | 11.351 | 10.037 |  | 1500 | 50 | CC[3] | 0.033333
| 1100 | 109.536 | 55.03 | 36.488 | 27.528 | 22.118 | 18.54 | 15.89 | 13.8052 | 12.3628 | 10.9596 |  | 2000 | 66.6667 | R2 | 1
| 1200 | 119.652 | 59.69 | 39.566 | 29.836 | 23.946 | 20.08 | 17.21 | 14.9464 | 13.3746 | 11.8822
| 1300 | 129.768 | 64.35 | 42.644 | 32.144 | 25.774 | 21.62 | 18.53 | 16.0876 | 14.3864 | 12.8048
| 1400 | 139.884 | 69.01 | 45.722 | 34.452 | 27.602 | 23.16 | 19.85 | 17.2288 | 15.3982 | 13.7274 | Compliance Coefficients
| 1500 | 150 | 73.67 | 48.8 | 36.76 | 29.43 | 24.7 | 21.17 | 18.37 | 16.41 | 14.65
| 1600 | 160 | 78.382 | 51.926 | 39.112 | 31.35 | 26.318 | 22.536 | 19.598 | 17.496 | 15.758 | CC[0] | 6.9343e-19
| 1700 | 170 | 83.094 | 55.052 | 41.464 | 33.27 | 27.936 | 23.902 | 20.826 | 18.582 | 16.866 | CC[1] | -7.3903e-17
| 1800 | 180 | 87.806 | 58.178 | 43.816 | 35.19 | 29.554 | 25.268 | 22.054 | 19.668 | 17.974 | CC[2] | 2.0383e-15
| 1900 | 190 | 92.518 | 61.304 | 46.168 | 37.11 | 31.172 | 26.634 | 23.282 | 20.754 | 19.082 | CC[3] | 30
| 2000 | 200 | 97.23 | 64.43 | 48.52 | 39.03 | 32.79 | 28 | 24.51 | 21.84 | 20.19 | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 2.5 | CC[0] | 1.2679e-26
[13 empty] | 500 | 12.5 | CC[1] | -4.1426e-23
[13 empty] | 1000 | 25 | CC[2] | 4.8282e-20
[13 empty] | 1500 | 37.5 | CC[3] | 0.025
[13 empty] | 2000 | 50 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | -1.7533e-19
[12 empty] | CC[1] | 3.185e-17
[12 empty] | CC[2] | -1.8118e-15
[12 empty] | CC[3] | 40
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 2 | CC[0] | 1.3525e-26
[13 empty] | 500 | 10 | CC[1] | -5.2724e-23
[13 empty] | 1000 | 20 | CC[2] | 6.7595e-20
[13 empty] | 1500 | 30 | CC[3] | 0.02
[13 empty] | 2000 | 40 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | 4.7085e-18
[12 empty] | CC[1] | -2.7993e-16
[12 empty] | CC[2] | 5.6619e-15
[12 empty] | CC[3] | 50
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 1.6667 | CC[0] | 2.7895e-26
[13 empty] | 500 | 8.3333 | CC[1] | -1.1298e-22
[13 empty] | 1000 | 16.6667 | CC[2] | 1.4485e-19
[13 empty] | 1500 | 25 | CC[3] | 0.016667
[13 empty] | 2000 | 33.3333 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | -1.3758e-17
[12 empty] | CC[1] | 9.1371e-16
[12 empty] | CC[2] | -2.0383e-14
[12 empty] | CC[3] | 60
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 1.4286 | CC[0] | 1.5215e-26
[13 empty] | 500 | 7.1429 | CC[1] | -5.649e-23
[13 empty] | 1000 | 14.2857 | CC[2] | 6.2767e-20
[13 empty] | 1500 | 21.4286 | CC[3] | 0.014286
[13 empty] | 2000 | 28.5714 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | 0
[12 empty] | CC[1] | 0
[12 empty] | CC[2] | 0
[12 empty] | CC[3] | 0
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 1.25 | CC[0] | 6.3397e-27
[13 empty] | 500 | 6.25 | CC[1] | -2.0713e-23
[13 empty] | 1000 | 12.5 | CC[2] | 2.4141e-20
[13 empty] | 1500 | 18.75 | CC[3] | 0.0125
[13 empty] | 2000 | 25 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | -2.3845e-17
[12 empty] | CC[1] | 1.274e-15
[12 empty] | CC[2] | -2.1742e-14
[12 empty] | CC[3] | 80
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 1.1111 | CC[0] | 7.819e-27
[13 empty] | 500 | 5.5556 | CC[1] | -2.8245e-23
[13 empty] | 1000 | 11.1111 | CC[2] | 2.8969e-20
[13 empty] | 1500 | 16.6667 | CC[3] | 0.011111
[13 empty] | 2000 | 22.2222 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | 0
[12 empty] | CC[1] | 0
[12 empty] | CC[2] | 0
[12 empty] | CC[3] | 0
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 1 | CC[0] | 6.7624e-27
[13 empty] | 500 | 5 | CC[1] | -2.6362e-23
[13 empty] | 1000 | 10 | CC[2] | 3.3797e-20
[13 empty] | 1500 | 15 | CC[3] | 0.01
[13 empty] | 2000 | 20 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | 7.5336e-17
[12 empty] | CC[1] | -2.2395e-15
[12 empty] | CC[2] | 2.2648e-14
[12 empty] | CC[3] | 100
[12 empty] | R2 | 1

## DALNormCalData
Compliance Characteristic Adjustment to Normalized Scale at 1000 mL
DA Left Lung PneuView® 2.0 System
|  |  | Relative tolerance on pressure: | 3% | %
|  |  | Absolute tolerance on pressure: | 0.5 | cmH2O
| Compliance setting | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
| Ideal Pip | 100 | 50 | 33.3333 | 25 | 20 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5 | 11.1111 | 10
| Ideal Pip MAX | 103 | 51.5 | 34.3333 | 25.75 | 20.6 | 17.1667 | 14.7857 | 13 | 11.6111 | 10.5
| Actual Pip | 100 | 50 | 33.3333 | 25 | 20 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5 | 11.1111 | 10
| Ideal Pip MIN | 97 | 48.5 | 32.3333 | 24.25 | 19.4 | 16.1667 | 13.7857 | 12 | 10.6111 | 9.5
Adjustment factor | bar: 0.01 to cmH2O 0.1
Adult Lung: Adjusted intrapulmonary pressure developed for each Injection Volume / Compliance Setting pair
| Injected | 0.01: Compliance Setting
| Volume | 0.01: (L/cmH2O)
| (mL) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | Pip | Pressure curve fit
| 100 | 10 | 5 | 3.3333 | 2.5 | 2 | 1.6667 | 1.4286 | 1.25 | 1.1111 | 1 |  | 100 | 10 | CC[0] | 1.1541e-12
| 200 | 19.9226 | 10 | 6.6667 | 5 | 4 | 3.3333 | 2.8571 | 2.5 | 2.2222 | 2 |  | 500 | 50 | CC[1] | -4.2219e-09
| 300 | 29.9497 | 15 | 10 | 7.5 | 6 | 5 | 4.2857 | 3.75 | 3.3333 | 3 |  | 1000 | 100 | CC[2] | 4.0829e-06
| 400 | 39.9951 | 20 | 13.3333 | 10 | 8 | 6.6667 | 5.7143 | 5 | 4.4444 | 4 |  | 1500 | 149.2019 | CC[3] | 0.098956
| 500 | 50 | 25 | 16.6667 | 12.5 | 10 | 8.3333 | 7.1429 | 6.25 | 5.5556 | 5 |  | 2000 | 198.9358 | R2 | 1
| 600 | 60.0812 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8.5714 | 7.5 | 6.6667 | 6
| 700 | 70.0989 | 35 | 23.3333 | 17.5 | 14 | 11.6667 | 10 | 8.75 | 7.7778 | 7 |  |  |  | Residuals Analysis
| 800 | 80.0891 | 40 | 26.6667 | 20 | 16 | 13.3333 | 11.4286 | 10 | 8.8889 | 8 | Compliance Coefficients |  |  | MIITTLCalibration | MathCAD
| 900 | 90.0471 | 45 | 30 | 22.5 | 18 | 15 | 12.8571 | 11.25 | 10 | 9
| 1000 | 100 | 50 | 33.3333 | 25 | 20 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5 | 11.1111 | 10 | CC[0] | -5.9716e-08 |  | 9.2118e-07 | 7.8415
| 1100 | 109.4464 | 55 | 36.6667 | 27.5 | 22 | 18.3333 | 15.7143 | 13.75 | 12.2222 | 11 | CC[1] | 1.8344e-05 |  | -0.00038509 | 0.067206
| 1200 | 119.2653 | 60 | 40 | 30 | 24 | 20 | 17.1429 | 15 | 13.3333 | 12 | CC[2] | -0.001071 |  | 0.050354 | -0.00063061
| 1300 | 129.3083 | 65 | 43.3333 | 32.5 | 26 | 21.6667 | 18.5714 | 16.25 | 14.4444 | 13 | CC[3] | 10.0051 |  | 8.0029 | 1.9067e-06
| 1400 | 139.2551 | 70 | 46.6667 | 35 | 28 | 23.3333 | 20 | 17.5 | 15.5556 | 14 | R2 | 1 | 12.05 | 103.0921 | 103.1854
| 1500 | 149.2019 | 75 | 50 | 37.5 | 30 | 25 | 21.4286 | 18.75 | 16.6667 | 15
| 1600 | 159.1487 | 80 | 53.3333 | 40 | 32 | 26.6667 | 22.8571 | 20 | 17.7778 | 16
| 1700 | 169.0955 | 85 | 56.6667 | 42.5 | 34 | 28.3333 | 24.2857 | 21.25 | 18.8889 | 17 |  | V | Pip | Pressure curve fit
| 1800 | 179.0423 | 90 | 60 | 45 | 36 | 30 | 25.7143 | 22.5 | 20 | 18 |  | 100 | 5 | CC[0] | 2.5359e-26
| 1900 | 188.9891 | 95 | 63.3333 | 47.5 | 38 | 31.6667 | 27.1429 | 23.75 | 21.1111 | 19 |  | 500 | 25 | CC[1] | -8.2851e-23
| 2000 | 198.9358 | 100 | 66.6667 | 50 | 40 | 33.3333 | 28.5714 | 25 | 22.2222 | 20 |  | 1000 | 50 | CC[2] | 9.6564e-20
[13 empty] | 1500 | 75 | CC[3] | 0.05
[13 empty] | 2000 | 100 | R2 | 1
Adult Lung: Normalized intrapulmonary pressure developed for each Injection Volume / Compliance Setting pair
| Injected | (L/cmH2O) 0.01: Compliance Setting | Compliance Coefficients
| Volume | (L/cmH2O) 0.01: (L/cmH2O)
| (mL) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | CC[0] | -8.7664e-20
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC[1] | 1.5925e-17
| 100 | 11.7826 | 6.8942 | 5.0665 | 4.065 | 3.5126 | 3.1418 | 2.8008 | 2.6021 | 2.4055 | 2.3344 | CC[2] | -9.0591e-16
| 200 | 21.5507 | 11.8307 | 8.376 | 6.4871 | 5.4286 | 4.7043 | 4.1598 | 3.7714 | 3.4364 | 3.2119 | CC[3] | 20
| 300 | 31.2341 | 16.7001 | 11.566 | 8.8415 | 7.2941 | 6.2332 | 5.4524 | 4.9078 | 4.4346 | 4.106 | R2 | 1
| 400 | 41.3408 | 21.5194 | 14.7219 | 11.1958 | 9.1429 | 7.7453 | 6.712 | 5.9947 | 5.3837 | 4.9172
| 500 | 51.2443 | 26.2718 | 17.8437 | 13.5163 | 11.0084 | 9.207 | 8.0046 | 7.0817 | 6.3819 | 5.8113
| 600 | 61.1309 | 31.0408 | 20.9997 | 15.8028 | 12.8235 | 10.6855 | 9.2476 | 8.1522 | 7.2983 | 6.606 |  | V | Pip | Pressure curve fit
| 700 | 70.7635 | 35.7262 | 24.0362 | 18.0725 | 14.6555 | 12.1808 | 10.4906 | 9.2227 | 8.2802 | 7.4338 |  | 100 | 3.3333 | CC[0] | 5.579e-26
| 800 | 81.0225 | 40.6627 | 27.1921 | 20.4438 | 16.437 | 13.6425 | 11.7335 | 10.2602 | 9.1965 | 8.3113 |  | 500 | 16.6667 | CC[1] | -2.2596e-22
| 900 | 90.8752 | 45.2644 | 30.2798 | 22.7134 | 18.2353 | 15.1714 | 13.0262 | 11.3966 | 10.1129 | 9.1391 |  | 1000 | 33.3333 | CC[2] | 2.8969e-19
| 1000 | 100 | 50 | 33.3333 | 25 | 20 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5 | 11.1111 | 10 |  | 1500 | 50 | CC[3] | 0.033333
| 1100 | 109.4464 | 54.836 | 36.421 | 27.3882 | 21.8151 | 18.1183 | 15.5817 | 13.587 | 12.0668 | 10.9106 |  | 2000 | 66.6667 | R2 | 1
| 1200 | 119.2653 | 59.6386 | 39.5428 | 29.624 | 23.6807 | 19.6539 | 16.8777 | 14.7398 | 13.0715 | 11.7881
| 1300 | 129.3083 | 64.324 | 42.6987 | 31.9953 | 25.5798 | 21.1895 | 18.1737 | 15.8432 | 14.0272 | 12.649
| 1400 | 139.2551 | 69.1265 | 45.8205 | 34.3665 | 27.395 | 22.7419 | 19.536 | 16.9631 | 15.081 | 13.5762 | Compliance Coefficients
| 1500 | 149.2019 | 73.745 | 48.9765 | 36.6531 | 29.3445 | 24.2944 | 20.7988 | 18.1653 | 16.0694 | 14.4536
| 1600 | 159.1487 | 78.581 | 52.0846 | 39.021 | 31.237 | 25.9039 | 22.1545 | 19.3116 | 17.1494 | 15.4106 | CC[0] | 6.9343e-19
| 1700 | 169.0955 | 83.2664 | 55.3463 | 41.5075 | 33.0286 | 27.4126 | 23.5764 | 20.4578 | 18.1967 | 16.3675 | CC[1] | -7.3903e-17
| 1800 | 179.0423 | 87.9685 | 58.7445 | 43.96 | 35.0218 | 29.039 | 24.9321 | 21.7029 | 19.2113 | 17.3576 | CC[2] | 2.0383e-15
| 1900 | 188.9891 | 92.7209 | 62.0232 | 46.3279 | 36.9647 | 30.6485 | 26.3043 | 22.9315 | 20.2913 | 18.3311 | CC[3] | 30
| 2000 | 198.9358 | 97.6908 | 64.8755 | 48.7297 | 38.7563 | 32.2077 | 27.7262 | 25.0165 | 21.4368 | 19.3212 | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 2.5 | CC[0] | 1.2679e-26
[13 empty] | 500 | 12.5 | CC[1] | -4.1426e-23
[13 empty] | 1000 | 25 | CC[2] | 4.8282e-20
[13 empty] | 1500 | 37.5 | CC[3] | 0.025
[13 empty] | 2000 | 50 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | -1.7533e-19
[12 empty] | CC[1] | 3.185e-17
[12 empty] | CC[2] | -1.8118e-15
[12 empty] | CC[3] | 40
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 2 | CC[0] | 1.3525e-26
[13 empty] | 500 | 10 | CC[1] | -5.2724e-23
[13 empty] | 1000 | 20 | CC[2] | 6.7595e-20
[13 empty] | 1500 | 30 | CC[3] | 0.02
[13 empty] | 2000 | 40 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | 4.7085e-18
[12 empty] | CC[1] | -2.7993e-16
[12 empty] | CC[2] | 5.6619e-15
[12 empty] | CC[3] | 50
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 1.6667 | CC[0] | 2.7895e-26
[13 empty] | 500 | 8.3333 | CC[1] | -1.1298e-22
[13 empty] | 1000 | 16.6667 | CC[2] | 1.4485e-19
[13 empty] | 1500 | 25 | CC[3] | 0.016667
[13 empty] | 2000 | 33.3333 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | -1.3758e-17
[12 empty] | CC[1] | 9.1371e-16
[12 empty] | CC[2] | -2.0383e-14
[12 empty] | CC[3] | 60
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 1.4286 | CC[0] | 1.5215e-26
[13 empty] | 500 | 7.1429 | CC[1] | -5.649e-23
[13 empty] | 1000 | 14.2857 | CC[2] | 6.2767e-20
[13 empty] | 1500 | 21.4286 | CC[3] | 0.014286
[13 empty] | 2000 | 28.5714 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | 0
[12 empty] | CC[1] | 0
[12 empty] | CC[2] | 0
[12 empty] | CC[3] | 0
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 1.25 | CC[0] | 6.3397e-27
[13 empty] | 500 | 6.25 | CC[1] | -2.0713e-23
[13 empty] | 1000 | 12.5 | CC[2] | 2.4141e-20
[13 empty] | 1500 | 18.75 | CC[3] | 0.0125
[13 empty] | 2000 | 25 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | -2.3845e-17
[12 empty] | CC[1] | 1.274e-15
[12 empty] | CC[2] | -2.1742e-14
[12 empty] | CC[3] | 80
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 1.1111 | CC[0] | 7.819e-27
[13 empty] | 500 | 5.5556 | CC[1] | -2.8245e-23
[13 empty] | 1000 | 11.1111 | CC[2] | 2.8969e-20
[13 empty] | 1500 | 16.6667 | CC[3] | 0.011111
[13 empty] | 2000 | 22.2222 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | 0
[12 empty] | CC[1] | 0
[12 empty] | CC[2] | 0
[12 empty] | CC[3] | 0
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 1 | CC[0] | 6.7624e-27
[13 empty] | 500 | 5 | CC[1] | -2.6362e-23
[13 empty] | 1000 | 10 | CC[2] | 3.3797e-20
[13 empty] | 1500 | 15 | CC[3] | 0.01
[13 empty] | 2000 | 20 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | 7.5336e-17
[12 empty] | CC[1] | -2.2395e-15
[12 empty] | CC[2] | 2.2648e-14
[12 empty] | CC[3] | 100
[12 empty] | R2 | 1

## DARNormCalData
Compliance Characteristic Adjustment to Normalized Scale at 1000 mL
DA Right Lung PneuView® 2.0 System
|  |  | Relative tolerance on pressure: | 3% | %
|  |  | Absolute tolerance on pressure: | 0.5 | cmH2O
| Compliance setting | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
| Ideal Pip | 100 | 50 | 33.3333 | 25 | 20 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5 | 11.1111 | 10
| Ideal Pip MAX | 103 | 51.5 | 34.3333 | 25.75 | 20.6 | 17.1667 | 14.7857 | 13 | 11.6111 | 10.5
| Actual Pip | 100 | 50 | 33.3333 | 25 | 20 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5 | 11.1111 | 10
| Ideal Pip MIN | 97 | 48.5 | 32.3333 | 24.25 | 19.4 | 16.1667 | 13.7857 | 12 | 10.6111 | 9.5
Adjustment factor | bar: 0.01 to cmH2O 0.1
Adult Lung: Adjusted intrapulmonary pressure developed for each Injection Volume / Compliance Setting pair
| Injected | 0.01: Compliance Setting
| Volume | 0.01: (L/cmH2O)
| (mL) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | Pip | Pressure curve fit
| 100 | 10 | 5 | 3.3333 | 2.5 | 2 | 1.6667 | 1.4286 | 1.25 | 1.1111 | 1 |  | 100 | 10 | CC[0] | 1.1541e-12
| 200 | 19.9226 | 10 | 6.6667 | 5 | 4 | 3.3333 | 2.8571 | 2.5 | 2.2222 | 2 |  | 500 | 50 | CC[1] | -4.2219e-09
| 300 | 29.9497 | 15 | 10 | 7.5 | 6 | 5 | 4.2857 | 3.75 | 3.3333 | 3 |  | 1000 | 100 | CC[2] | 4.0829e-06
| 400 | 39.9951 | 20 | 13.3333 | 10 | 8 | 6.6667 | 5.7143 | 5 | 4.4444 | 4 |  | 1500 | 149.2019 | CC[3] | 0.098956
| 500 | 50 | 25 | 16.6667 | 12.5 | 10 | 8.3333 | 7.1429 | 6.25 | 5.5556 | 5 |  | 2000 | 198.9358 | R2 | 1
| 600 | 60.0812 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8.5714 | 7.5 | 6.6667 | 6
| 700 | 70.0989 | 35 | 23.3333 | 17.5 | 14 | 11.6667 | 10 | 8.75 | 7.7778 | 7 |  |  |  | Residuals Analysis
| 800 | 80.0891 | 40 | 26.6667 | 20 | 16 | 13.3333 | 11.4286 | 10 | 8.8889 | 8 | Compliance Coefficients |  |  | MIITTLCalibration | MathCAD
| 900 | 90.0471 | 45 | 30 | 22.5 | 18 | 15 | 12.8571 | 11.25 | 10 | 9
| 1000 | 100 | 50 | 33.3333 | 25 | 20 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5 | 11.1111 | 10 | CC[0] | -5.9716e-08 |  | 9.2118e-07 | 7.8415
| 1100 | 109.4464 | 55 | 36.6667 | 27.5 | 22 | 18.3333 | 15.7143 | 13.75 | 12.2222 | 11 | CC[1] | 1.8344e-05 |  | -0.00038509 | 0.067206
| 1200 | 119.2653 | 60 | 40 | 30 | 24 | 20 | 17.1429 | 15 | 13.3333 | 12 | CC[2] | -0.001071 |  | 0.050354 | -0.00063061
| 1300 | 129.3083 | 65 | 43.3333 | 32.5 | 26 | 21.6667 | 18.5714 | 16.25 | 14.4444 | 13 | CC[3] | 10.0051 |  | 8.0029 | 1.9067e-06
| 1400 | 139.2551 | 70 | 46.6667 | 35 | 28 | 23.3333 | 20 | 17.5 | 15.5556 | 14 | R2 | 1 | 12.05 | 103.0921 | 103.1854
| 1500 | 149.2019 | 75 | 50 | 37.5 | 30 | 25 | 21.4286 | 18.75 | 16.6667 | 15
| 1600 | 159.1487 | 80 | 53.3333 | 40 | 32 | 26.6667 | 22.8571 | 20 | 17.7778 | 16
| 1700 | 169.0955 | 85 | 56.6667 | 42.5 | 34 | 28.3333 | 24.2857 | 21.25 | 18.8889 | 17 |  | V | Pip | Pressure curve fit
| 1800 | 179.0423 | 90 | 60 | 45 | 36 | 30 | 25.7143 | 22.5 | 20 | 18 |  | 100 | 5 | CC[0] | 2.5359e-26
| 1900 | 188.9891 | 95 | 63.3333 | 47.5 | 38 | 31.6667 | 27.1429 | 23.75 | 21.1111 | 19 |  | 500 | 25 | CC[1] | -8.2851e-23
| 2000 | 198.9358 | 100 | 66.6667 | 50 | 40 | 33.3333 | 28.5714 | 25 | 22.2222 | 20 |  | 1000 | 50 | CC[2] | 9.6564e-20
[13 empty] | 1500 | 75 | CC[3] | 0.05
[13 empty] | 2000 | 100 | R2 | 1
Adult Lung: Normalized intrapulmonary pressure developed for each Injection Volume / Compliance Setting pair
| Injected | (L/cmH2O) 0.01: Compliance Setting | Compliance Coefficients
| Volume | (L/cmH2O) 0.01: (L/cmH2O)
| (mL) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | CC[0] | -8.7664e-20
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC[1] | 1.5925e-17
| 100 | 11.7826 | 6.8942 | 5.0665 | 4.065 | 3.5126 | 3.1418 | 2.8008 | 2.6021 | 2.4055 | 2.3344 | CC[2] | -9.0591e-16
| 200 | 21.5507 | 11.8307 | 8.376 | 6.4871 | 5.4286 | 4.7043 | 4.1598 | 3.7714 | 3.4364 | 3.2119 | CC[3] | 20
| 300 | 31.2341 | 16.7001 | 11.566 | 8.8415 | 7.2941 | 6.2332 | 5.4524 | 4.9078 | 4.4346 | 4.106 | R2 | 1
| 400 | 41.3408 | 21.5194 | 14.7219 | 11.1958 | 9.1429 | 7.7453 | 6.712 | 5.9947 | 5.3837 | 4.9172
| 500 | 51.2443 | 26.2718 | 17.8437 | 13.5163 | 11.0084 | 9.207 | 8.0046 | 7.0817 | 6.3819 | 5.8113
| 600 | 61.1309 | 31.0408 | 20.9997 | 15.8028 | 12.8235 | 10.6855 | 9.2476 | 8.1522 | 7.2983 | 6.606 |  | V | Pip | Pressure curve fit
| 700 | 70.7635 | 35.7262 | 24.0362 | 18.0725 | 14.6555 | 12.1808 | 10.4906 | 9.2227 | 8.2802 | 7.4338 |  | 100 | 3.3333 | CC[0] | 5.579e-26
| 800 | 81.0225 | 40.6627 | 27.1921 | 20.4438 | 16.437 | 13.6425 | 11.7335 | 10.2602 | 9.1965 | 8.3113 |  | 500 | 16.6667 | CC[1] | -2.2596e-22
| 900 | 90.8752 | 45.2644 | 30.2798 | 22.7134 | 18.2353 | 15.1714 | 13.0262 | 11.3966 | 10.1129 | 9.1391 |  | 1000 | 33.3333 | CC[2] | 2.8969e-19
| 1000 | 100 | 50 | 33.3333 | 25 | 20 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5 | 11.1111 | 10 |  | 1500 | 50 | CC[3] | 0.033333
| 1100 | 109.4464 | 54.836 | 36.421 | 27.3882 | 21.8151 | 18.1183 | 15.5817 | 13.587 | 12.0668 | 10.9106 |  | 2000 | 66.6667 | R2 | 1
| 1200 | 119.2653 | 59.6386 | 39.5428 | 29.624 | 23.6807 | 19.6539 | 16.8777 | 14.7398 | 13.0715 | 11.7881
| 1300 | 129.3083 | 64.324 | 42.6987 | 31.9953 | 25.5798 | 21.1895 | 18.1737 | 15.8432 | 14.0272 | 12.649
| 1400 | 139.2551 | 69.1265 | 45.8205 | 34.3665 | 27.395 | 22.7419 | 19.536 | 16.9631 | 15.081 | 13.5762 | Compliance Coefficients
| 1500 | 149.2019 | 73.745 | 48.9765 | 36.6531 | 29.3445 | 24.2944 | 20.7988 | 18.1653 | 16.0694 | 14.4536
| 1600 | 159.1487 | 78.581 | 52.0846 | 39.021 | 31.237 | 25.9039 | 22.1545 | 19.3116 | 17.1494 | 15.4106 | CC[0] | 6.9343e-19
| 1700 | 169.0955 | 83.2664 | 55.3463 | 41.5075 | 33.0286 | 27.4126 | 23.5764 | 20.4578 | 18.1967 | 16.3675 | CC[1] | -7.3903e-17
| 1800 | 179.0423 | 87.9685 | 58.7445 | 43.96 | 35.0218 | 29.039 | 24.9321 | 21.7029 | 19.2113 | 17.3576 | CC[2] | 2.0383e-15
| 1900 | 188.9891 | 92.7209 | 62.0232 | 46.3279 | 36.9647 | 30.6485 | 26.3043 | 22.9315 | 20.2913 | 18.3311 | CC[3] | 30
| 2000 | 198.9358 | 97.6908 | 64.8755 | 48.7297 | 38.7563 | 32.2077 | 27.7262 | 25.0165 | 21.4368 | 19.3212 | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 2.5 | CC[0] | 1.2679e-26
[13 empty] | 500 | 12.5 | CC[1] | -4.1426e-23
[13 empty] | 1000 | 25 | CC[2] | 4.8282e-20
[13 empty] | 1500 | 37.5 | CC[3] | 0.025
[13 empty] | 2000 | 50 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | -1.7533e-19
[12 empty] | CC[1] | 3.185e-17
[12 empty] | CC[2] | -1.8118e-15
[12 empty] | CC[3] | 40
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 2 | CC[0] | 1.3525e-26
[13 empty] | 500 | 10 | CC[1] | -5.2724e-23
[13 empty] | 1000 | 20 | CC[2] | 6.7595e-20
[13 empty] | 1500 | 30 | CC[3] | 0.02
[13 empty] | 2000 | 40 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | 4.7085e-18
[12 empty] | CC[1] | -2.7993e-16
[12 empty] | CC[2] | 5.6619e-15
[12 empty] | CC[3] | 50
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 1.6667 | CC[0] | 2.7895e-26
[13 empty] | 500 | 8.3333 | CC[1] | -1.1298e-22
[13 empty] | 1000 | 16.6667 | CC[2] | 1.4485e-19
[13 empty] | 1500 | 25 | CC[3] | 0.016667
[13 empty] | 2000 | 33.3333 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | -1.3758e-17
[12 empty] | CC[1] | 9.1371e-16
[12 empty] | CC[2] | -2.0383e-14
[12 empty] | CC[3] | 60
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 1.4286 | CC[0] | 1.5215e-26
[13 empty] | 500 | 7.1429 | CC[1] | -5.649e-23
[13 empty] | 1000 | 14.2857 | CC[2] | 6.2767e-20
[13 empty] | 1500 | 21.4286 | CC[3] | 0.014286
[13 empty] | 2000 | 28.5714 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | 0
[12 empty] | CC[1] | 0
[12 empty] | CC[2] | 0
[12 empty] | CC[3] | 0
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 1.25 | CC[0] | 6.3397e-27
[13 empty] | 500 | 6.25 | CC[1] | -2.0713e-23
[13 empty] | 1000 | 12.5 | CC[2] | 2.4141e-20
[13 empty] | 1500 | 18.75 | CC[3] | 0.0125
[13 empty] | 2000 | 25 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | -2.3845e-17
[12 empty] | CC[1] | 1.274e-15
[12 empty] | CC[2] | -2.1742e-14
[12 empty] | CC[3] | 80
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 1.1111 | CC[0] | 7.819e-27
[13 empty] | 500 | 5.5556 | CC[1] | -2.8245e-23
[13 empty] | 1000 | 11.1111 | CC[2] | 2.8969e-20
[13 empty] | 1500 | 16.6667 | CC[3] | 0.011111
[13 empty] | 2000 | 22.2222 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | 0
[12 empty] | CC[1] | 0
[12 empty] | CC[2] | 0
[12 empty] | CC[3] | 0
[12 empty] | R2 | 1
[13 empty] | V | Pip | Pressure curve fit
[13 empty] | 100 | 1 | CC[0] | 6.7624e-27
[13 empty] | 500 | 5 | CC[1] | -2.6362e-23
[13 empty] | 1000 | 10 | CC[2] | 3.3797e-20
[13 empty] | 1500 | 15 | CC[3] | 0.01
[13 empty] | 2000 | 20 | R2 | 1
Compliance Coefficients
[12 empty] | CC[0] | 7.5336e-17
[12 empty] | CC[1] | -2.2395e-15
[12 empty] | CC[2] | 2.2648e-14
[12 empty] | CC[3] | 100
[12 empty] | R2 | 1

## Validation Data
Validation Data
Adult Lung: Measured Lung Volume
| Injected | Compliance Setting
| Volume | (L/cmH2O)
| (mL) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000